Iepirkuma komisijas

2022.gada 19.augusta sēdēs sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Magnētiskās rezonanses sistēmas iegāde un izmeklēšanas telpas izbūve”

(identifikācijas Nr. R1S 2022/65-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Vai telpu tuvumā ir nepieciešamais strāvas pieslēgums – ap 120 kVA jaunajai iekārtai ? Ja ir – kur un cik tālu? Kurš nodrošina strāvas pieslēgumu / kabeļus? |
| --- | --- |
| Atbilde | Telpu tuvumā atrodas nepieciešamais strāvas pieslēgums 120 kVA jaunajai iekārtai (skatīt ar sarkano): Aptuvenais attālums ir 35m, bet ir jāņem vērā esošo inženiertīklu izvietojums zem bruģa seguma. Otrs variants ir kabeļa trepe, kas iet virs apakšstacijas jumta līnijas (apmēram 6 m), ar kopējo kabeļa garumu 140 m. |
| Jautājums | Kur paredzēta p. 17 aprakstītā UPS iekārtas izvietošana: UPS iekārtas izvietošana potenciāli izbūvējamajā tehniskajā telpā, nodalot to no telpas 004-17, var būt problemātiska un neracionāla |
| Atbilde | UPS ir iespējams izvietot blakus apakšstacijiai, kur šobrīd atrodas ģenerators, papildus ierīkojot telpas gaisa temperatūru kontrolējošas un uzturošas ierīces (skatīt ar zilo): |
| Jautājums | Kādas / kuras attēlu pēcapstrādes risinājuma (tabulas rindas 160., 161., 162.) klīniskās funkcionalitātes ir jāintegrē ar Slimnīcā esošajām vizuālās diagnostikas iekārtām (CT GE Revolution EVO, CT GE Discovery CT750, MRI GE Discovery MR750w)? |
| Atbilde | Pasūtītājs, izmantojot klienta serveri, vēlas nodrošināt visa veida izmeklējumu apstrādi un analīzi. Tehniskās specifikācijas punktos (1.12. līdz 1.16.4.) ir uzskaitīti nepieciešamie analīzes rīki, kurus šobrīd izmanto esošajās darba stacijās ar esošajām sistēmām. Pasūtītājs apzinās, ka programmatūra ir medicīnas ierīce un tai var pastāvēt ierobežojumi savietojamībai ar dažādu ražotāju ierīcēm un kāda no uzskaitītajām nepieciešamajām funkcionalitātēm var nebūt savietojama ar Pasūtītāja rīcībā esošajām datortomogrāfijas un magnētiskās rezonanses sistēmām. Parasti šādi ierobežojumi un nepieciešamie uzstādījumi (piemēram, matricas izmērs, sērijas nosaukums, prasības uzstādītajiem ierīces parametriem utml.) ir norādītas programmatūras servisa un lietotāja instrukcijās. Tehniskās specifikācijas 1.20. punktā noteikts, ka šī informācija bez papildu samaksas ir jānodod Pasūtītājam. |
| Jautājums | Lai izvairītos no pārpratumiem piedāvājumu vērtēšanas laikā, lūdzam Komisiju precizēt Nolikuma 15.5. un 16.9. minētās prasības par servisa inženieriem. Cik speciālistu apmācības dokumentu kopijas ir jāpievieno piedāvājumam? 15.5. Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā divi servisa inženieri, kuri ir piedāvātās iekārtas ražotāja apmācīti iekārtas uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai, atbilstoši ražotāja prasībām, izmantojot oriģinālos vai (pieļaujams tikai pēc ražotāja garantijas termiņa beigām) tiem ekvivalentas ilgtspējas materiālus un rezerves daļas Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista apmācības dokumenta kopiju; 16.14. Pretendenta apliecinājums par to, ka Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās iekārtas ražotāja apmācīts iekārtas uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai, atbilstoši ražotāja prasībām, izmantojot oriģinālos vai (pieļaujams tikai pēc ražotāja garantijas termiņa beigām) tiem ekvivalentas ilgtspējas materiālus un rezerves daļas Latvijas Republikā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista apmācības dokumenta kopiju); |
| Atbilde | Izskatot iesniegto jautājumu, secināms, ka jautājums ir par 15.5. un 16.14.punktiem, nevis 16.9.punktu. Atbildot uz jautājumu, informējam, ka pretendentam nolikuma 16.14.punktā minētajā dokumentā ir jāietver informācija tādā apjomā, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikuma 15.5.punkta nosacījumam. |
| Jautājums | Lūdzam Komisiju precizēt – vai 16.9. punktā minētus apliecinājumus ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem vai tikai par tiem, kuru darbu apjoms pārsniedz 10 % no finanšu piedāvājuma summas ? 16.9. ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentāru apliecinājumu (piemēram, sadarbības līgumu) par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu; |
| Atbilde | Saskaņā ar nolikuma 16.9.punktu apliecinājums ir iesniedzams par visiem apakšuzņēmējiem. |
| Jautājums | Ņemot vērā iepirkuma paredzamo līgumcenu, ka arī to, ka līgumā ir paredzēti darbi, kuru izpildes termiņš nav pilnībā atkarīgs no Piegādātāja un prognozējams (piem., inventarizācijas lietas aktualizēšana, objekta nodošana BV), lūdzam paredzēt apmaksu par magnēta piegādi, uzstādīšanu un paveiktiem būvdarbiem pēc minēto darbu pabeigšanas. Lūdzam paredzēt līguma projekta 2.3.6. punktu sekojošā redakcijā: 1) līguma summas daļa par finanšu piedāvājuma 1, 3, 5 pozīcijām tiek samaksāta 30 dienu laikā pēc 3.6. punktā minēta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 2) līguma summas daļa par finanšu piedāvājuma 4. un 6. pozīcijām tiek samaksāta 30 dienu laikā pēc tam, kad telpas ir nodotas ekspluatācijā Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā, par ko ir izdarīta atzīme BISā, ja attiecināms. 3) samaksa par piegādātajiem piederumiem (finanšu piedāvājuma 2. pozīcija) tiek veikta 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas; |
| Atbilde | Izvērtējot pasūtītāja finansiālās iespējas un riskus, informējam, ka līguma projekta 2.3.6.punkta redakcija paliek nemainīga. |
| Jautājums | Vienlaikus, lūdzam no līguma projekta 3.4. un 3.6. punktiem izņemt esošo formulējumu: (telpas ir nodotas ekspluatācijā Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā, ja attiecināms). un izteikt punktus sekojošā redakcijā: 3.4. Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad ir veikti visi telpu pielāgošanas darbi un remontdarbi, Iekārta ir nogādāta un uzstādīta Līguma 3.1. punktā norādītajā piegādes vietā, Pasūtītājam ir iesniegti visu veikto pārbaužu dokumenti, ir iesniegta Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā, ar Pasūtītāju saskaņotā formātā, veikta Pasūtītāja personāla apmācība), Pasūtītājam ir iesniegti Līguma 4.1.5. punktā noteiktie dokumenti, Iekārta ir pieslēgta pie Pasūtītāja elektroapgādes tīkla, PACS servera, un ir parakstīts Līguma 3.6. punktā norādītais nodošanas-pieņemšanas akts par Iekārtas nodošanu ekspluatācijā. 3.6. Pēc tam, kad Piegādātājs ir veicis visus telpas pielāgošanas darbus, kas nepieciešami Iekārtas ievietošanai attiecīgajās telpās, Iekārtas uzstādīšanu, pieslēgšanu pie Pasūtītāja elektroapgādes tīkla, PACS servera, nodrošinājis visas tehniskajā piedāvājumā aprakstītās funkcijas un darbības un pilnu funkcionalitāti, izmantojot iekārtu, veikta Pasūtītāja personāla apmācība, kā arī ir Pasūtītājam iesniedzis visu Līgumā noteikto dokumentāciju, Pasūtītājs pieņem Piegādātāja veiktos telpu pielāgošanas darbus un Iekārtu Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu. Nodošanas-pieņemšanas aktu par telpas (-u) pielāgošanas darbu izpildi, iekārtas uzstādīšanu un personāla pirmreizējo apmācību veikšanu no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja. Abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. |
| Atbilde | Sakarā ar to, ka pretendents nav paskaidrojis grozījumu nepieciešamību, informējam, ka līguma projekta 3.4. un 3.6.punktu redakcijas paliek nemainīgas. |
| Jautājums | Lūdzam līguma projekta 5.1.1. punktu papildināt un izteikt sekojošā redakcijā: 5.1.1. ne ilgāk, ka 2. darba dienu laikā sniegt Piegādātājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei |
| Atbilde | Tā kā pastāv risks, ka piegādātāja pieprasītās informācijas sagādāšana dažādu apstākļu dēļ var aizņemt vairāk laika nekā 2 darba dienas, līguma projekta 5.1.1.punkta redakcija paliek nemainīga. |
| Jautājums | Lai Pretendents var paredzēt izdevumus, lūdzam precizēt barošanas kabeļa garumu, no kuras TP tas ir jāvelk, kabeļu trases veidu - gaisa līnija vai tranšejā (ja tranšejā, kāds segums -zeme, asfalts vai bruģis). |
| Atbilde | Viens variants (shēmu skatīt zemāk, iezīmēts ar sarkano): aptuvenais attālums ir 35m, bet ir jāņem vērā esošo inženiertīklu izvietojums zem bruģa seguma: Otrs variants ir kabeļa trepe, kas iet virs apakšstacijas jumta līnijas (apmēram 6 m), ar kopējo kabeļa garumu 140 m. |