Iepirkuma komisijas

2022.gada 3.augusta sēdēs sniegtās atbildes

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Magnētiskās rezonanses sistēmas iegāde un izmeklēšanas telpas izbūve”

(identifikācijas Nr. R1S 2022/65-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Par punkta 14.3.1. prasību: “Spoles pārklājums ne mazāk par 90 cm.” Pretendenta piedāvāta iekārta ir aprīkota ar kustīgu muguras spoli integrētu galda pamatnē. Spole automātiski pārvietojās zem galda virsmas atbilstoši izvēlētam izocentram un redzes laukam un nodrošina pārklājumu maksimālā iespējama redzes lauka izmērā. Lūdzam izteikt prasību sekojošā redakcijā: Spoles pārklājums ne mazāk par 90 cm vai galda pamatnē integrēta kustīga spole. |
| --- | --- |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums” 14.3.1. punktā ir veikti grozījumi. Aicinām skatīt grozīto redakciju. Papildus informējam, ka ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.08.2022. plkst. 10:00. |
| Jautājums | Par punkta 35.10.5. prasību: “Injektors mobils ar integrētu akumulatoru darbībai bez strāvas pieslēguma.” Veicot telpu apsekošanu, Pretendents ir secinājis, ka injektora pārvietošana izmeklējumu telpā ir ierobežota minimāla telpas izmēra dēļ. Kā arī atbilstoši tehniskai specifikācijai, magnētiskās rezonanse sistēma, t.s. kontrastvielas injektors, tiks pieslēgti pie nepārtrauktās barošanas avota. Secinot no augstāk minētā, injektora darbība bez strāvas pieslēguma, izmantojot integrētu akumulatoru, nav nepieciešama un nesniedz funkcionālās priekšrocības. Punkta 35.10.5 prasība sadārdzina piedāvājumu cenu un nesniedz papildus funkcionālās un/vai klīniskās priekšrocības. Lūdzam izņemt punkta 35.10.5 prasību. |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums” 35.10.5. punkts ir svītrots. Aicinām skatīt grozīto redakciju. Papildus informējam, ka ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.08.2022. plkst. 10:00. |
| Jautājums | Par Prasības projektēšanai (paziņojums par būvniecību) Lai Piegādātāja sertificēts būvinženieris var izvērtēt projektēšanas darbu apjomu, lūdzam iepazīstināt Pretendentu ar visu tehniskajā specifikācijā minēto telpu būvniecības dokumentāciju, iesk. inženiertīklu izvietojumu un aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu. |
| Atbilde | Ar interesējošo dokumentāciju ir iespējams iepazīties klātienē, SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, iepriekš piesakoties pie Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Alekseja Molčanova, 67366296, aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv. |
| Jautājums | Lūdzam informēt par kontaktpersonu, kas ir atbildīga par būvniecību. |
| Atbilde | Atbilstoši nolikuma 5.pielikuma 11.1.1.punktam par būvniecības darbiem atbildīgā persona ir Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Alekseja Molčanova, 67366296, aleksejs.molcanovs@1slimnica.lv. |
| Jautājums | Jautājumi par nolikuma 5. pielikumu – Iepirkuma līgums: Par punkta 3.1.prasību Lūdzam līguma projektā paredzēt, ka 3.1. minētā termiņā netiek iekļauti, ja attiecināms, - projekta ekspertīze, saskaņošana BV, objekta pieņemšana ekspluatācijā BV, inventarizācijas lietas aktualizēšana, ka arī citi termiņi, kas nav paredzami un nav atkarīgi no Piegādātāja. |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma 3.1. punktā ir veikti grozījumi. Aicinām skatīt grozīto redakciju. Papildus informējam, ka ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 25.08.2022. plkst. 10:00. |