Iepirkuma komisijas

2017.gada 27.novembra sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde Radioloģijas klīnikai”

(identifikācijas Nr. R1S 2017/162-IEP)

nolikumu

| 1.jautājums | Saistībā ar iepirkumu R1S 2017/162-IEP, vēlos uzdot sekojošus jautājumus: 1.8. Zondes ligzdām “bez adatu” tipa kontakts Kāda funkcionāla nozīme ir zondu “bezadatu” ligzdu prasībai? Šī prasība samazina iespējamo konkurenci, jo ražotājiem ir dažādi konekcijas principi! Biežas zondu mainīšanas nepieciešamība un iespējamā adatu bojāšanās NAV un nevar būt iemesls šādai prasībai. Katrs ražotājs ir paredzējis zondu biežas mainīšanas iespēju un nepieciešamību un konstruktīvi adatu bojāšanās zondu mainīšanas laikā ir izslēgta. Lūdzu izslēgt šo punktu no tehniskās specifikācijas prasībām! 1.19. Integrēta HELP funkcija lietošanas pamācības izsaukšanai uz ekrāna Šāda prasība samazina iespējamo konkurenci. Šāda funkcija, vadoties no pieredzes, praktiski nekad netiek izmantota. Lietošanas pamācība ir katrai iekārtai gan papīra, gan digitālā formātā un tās izsaukšana uz US iekārtas nav nepieciešama. Lūdzu izslēgt šo punktu no tehniskās specifikācijas prasībām! |
| --- | --- |
| Atbilde | Atbildot uz pirmo jautājumu, iepirkumu komisija informē, ka prasība ir ņemta vērā un veikti grozījumi Tehniskajā specifikācijā, no redakcijas izslēdzot 1.8.punktu. Atbildot uz otro jautājumu, komisija norāda, ka prasītā funkcija ir visiem pasūtītājam zināmajiem jaunās paaudzes ultrasonogrāfiem. Tā kā pasūtītāja ieskatā šāda funkcija ir nepieciešama, jo atvieglo iekārtas lietošanu, tad prasība par punkta izslēgšanu ir uzskatāma par nepamatotu. Papildus minētajam pasūtītājs norāda, ka iepirkuma nolikuma 3.pielikumā minēto Tehnisko specifikāciju ir izstrādājis, balstoties uz tā vajadzībām, nodrošinot pietiekamu pretendentu loku, lai ievērotu Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto pretendentu brīvo konkurenci. Attiecībā par pretrunām par godīgas konkurences prasībām iepirkuma komisija vēlas vērst uzmanību uz Iepirkumu uzraudzības birojs Iesniegumu izskatīšanas komisijas 23.05.2016. lēmumā Nr. 4-1.2/16-139 konstatēto, ka “Tāpat iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka jebkura iepirkuma nolikuma prasība savā veidā ierobežo konkurenci un liedz dalību iepirkumā kādam noteiktam piegādātājam, taču tas vien, ka konkrētā prasība ierobežo konkrēta piegādātāja iespējas piedalīties iepirkumā, nav pamats uzskatīt, ka konkrētā prasība nepamatoti ierobežo konkurenci un ir izslēdzama no iepirkuma nolikuma. Savukārt, lai secinātu, ka konkrētā iepirkuma nolikuma prasība nepamatoti ierobežo konkurenci, ir nepieciešams konstatēt vairākus apstākļus, piemēram, ka konkrētā prasība ir izpildāma tikai vienam vai atsevišķiem piegādātājiem, prasībai nav objektīva pamatojuma u.c. Minētā sakarā iesniegumu izskatīšanas komisija vērš uzmanību, ka Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2013.gada 18.decembra lēmumā lietā SKA-1033/2013 atzinis, ka Publisko iepirkumu likuma 17.panta pirmās daļas piemērošanā ir jāņem vērā, ka likums izslēdz tikai nepamatotus, nevis jebkurus ierobežojumus konkurencei.” Tā kā piegādātājs vēstulē nav norādījis objektīvus faktus vai apstākļus, kas iepirkumu komisijai radītu pamatu bažām par konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem, pasūtītājs informē, ka Tehniskās specifikācijas redakcija paliek negrozīta. |
| 2.jautājums |  |
| Atbilde | Atbildot uz pirmo jautājumu, iepirkumu komisija cita starpā informē, ka jaunākās paaudzes premium klases ultrasonogrāfijas iekārtām standarta komplektācijā ir 23 collu LCD vai 22 collu OLED monitors. Tomēr, lai nodrošinātu plašāku pretendentu loku, iepirkumu komisija ir grozījusi Tehniskās specifikācijas 1.1.punktu, nosakot, ka izmērs ir ne mazāks kā 22 collas. Atbildot uz otro jautājumu, komisija norāda, ka: konveksa zonde 1 – 6 MHz Zondi paredzēts lietot vēdera izmeklējumiem. Pie 1 MHz frekvences iespējams izmeklēt dziļākas struktūras, pie 6 MHz seklākas, piemēram, limfmezglus, zarnu sieniņas utt.; matricas vai analogas tehnoloģijas lineāra zonde 5 – 15 MHz (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.11.2017.) ar biopsijas vadotni. Matricas (Matrix) tehnoloģijas lineārajām zondēm ir vienmērīgs attēls, jo neveidojas fokuss. Tas ļauj ievērojami uzlabot iegūtā attēla kvalitāti un nodrošināt precīzu diagnostiku. Plašais frekvenču diapozons nodrošina iespēju ar vienu zondi izmeklēt gan perifēros asinsvadus, veikt vairogdziedzera punkciju un muskoskeletāros izmeklējumus. Augstā frekvence ļauj nodrošināt augstu izšķirtspēju, kas būtiska maziem objektiem; lineāra zonde 3 – 8 MHz. Lineārās zondes frekvenču diapazons pielietojams dziļāku muskoskeletāro struktūru, asinsvadu un mazo orgānu izmeklēšanai; maza nospieduma hokejnūjas tipa lineārā zonde 7 – 15 MHz (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.11.2017.). Zondi pielieto sarežģīti piekļūstamām vietām. Augstais frekvenču diapazons ļauj aplūkot sīkas virspusējās struktūras; divplakņu endorektālā zonde (konveksa un lineārā), ar divām skenēšanas virsmām, kas ļauj vienlaicīgi iegūt divus attēlus. 3 – 10 MHz ar biopsijas vadotni. Zondi plānots izmantot pamatā prostatas punkcijām. Izvēlētais frekvenču diapazons ir raksturīgs transrektālo izmeklējumu veikšanai. Komisija norāda, ka zondes ar šādiem diapazoniem pieejamas praktiski visiem premium klases ultrasonogrāfiem, un šie parametri neierobežo konkurenci. Papildus minētajam pasūtītājs norāda, ka iepirkuma nolikuma 3.pielikumā minēto Tehnisko specifikāciju ir izstrādājis, balstoties uz tā vajadzībām, nodrošinot pietiekamu pretendentu loku, lai ievērotu Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto pretendentu brīvo konkurenci. Attiecībā par pretrunām par godīgas konkurences prasībām iepirkuma komisija vēlas vērst uzmanību uz Iepirkumu uzraudzības birojs Iesniegumu izskatīšanas komisijas 23.05.2016. lēmumā Nr. 4-1.2/16-139 konstatēto, ka “Tāpat iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka jebkura iepirkuma nolikuma prasība savā veidā ierobežo konkurenci un liedz dalību iepirkumā kādam noteiktam piegādātājam, taču tas vien, ka konkrētā prasība ierobežo konkrēta piegādātāja iespējas piedalīties iepirkumā, nav pamats uzskatīt, ka konkrētā prasība nepamatoti ierobežo konkurenci un ir izslēdzama no iepirkuma nolikuma. Savukārt, lai secinātu, ka konkrētā iepirkuma nolikuma prasība nepamatoti ierobežo konkurenci, ir nepieciešams konstatēt vairākus apstākļus, piemēram, ka konkrētā prasība ir izpildāma tikai vienam vai atsevišķiem piegādātājiem, prasībai nav objektīva pamatojuma u.c. Minētā sakarā iesniegumu izskatīšanas komisija vērš uzmanību, ka Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 2013.gada 18.decembra lēmumā lietā SKA-1033/2013 atzinis, ka Publisko iepirkumu likuma 17.panta pirmās daļas piemērošanā ir jāņem vērā, ka likums izslēdz tikai nepamatotus, nevis jebkurus ierobežojumus konkurencei.” Tā kā piegādātājs vēstulē nav norādījis objektīvus faktus vai apstākļus, kas iepirkumu komisijai radītu pamatu bažām par konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem, pasūtītājs informē, ka Tehniskās specifikācijas redakcija paliek negrozīta. |