LĒMUMS

(informācijas apkopojums no protokoliem)

| Iepirkuma nosaukums: | “Spēka instrumentu iegāde Operāciju blokam” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | R1S 2017/iep-101 |
| Iepirkuma izsludināšanas datums | 15.08.2017. |
| Lēmuma pieņemšanas datums | 05.09.2017. |
| Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas | Pretendents | Iepirkuma priekšmeta daļa un piedāvātā cena EUR bez PVN |
|  | SIA “B.Braun Medical” | 13997,00 |
|  | Syntrade OY | 16746,76 |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un zemākās cenas piedāvājums |
| Komisija nolemj slēgt līgumu ar: (Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu) | Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) Izvēles pamatojums SIA “B.Braun Medical” 13997,00 Atbilstība iepirkuma nolikuma prasībām. |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli | Šāda pretendenta piedāvājums ir noraidīts: Pretendents Noraidīšanas pamatojums Syntrade OY Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas/Tehniskā piedāvājuma apakšpunktu prasībām: nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 1.1.5. apakšpunkts: Pretendents piedāvā pistoles formas urbi/frēzi ar akumulatora kapacitāti 1,2 Ah; prasība – akumulatora kapacitāte ne mazāks par 1,95 Ah; nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 1.2.3. apakšpunkts: Pretendents piedāvā pistoles formas urbi/frēzi ar Kiršnera stiepļu adapteri stieplēm ar diametru diapazonu no 1 līdz 4 mm; prasība – adaptera diapazons 0,6 līdz 4 mm; nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 2.1.1. apakšpunkts: Pretendents piedāvā pistoles formas oscilējošu zāģi ar maksimālo ātrumu 11000 apgr./min.; prasība – ātruma regulēšanas diapazons ne šaurāks par 0-15000 apgr./min.; nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 2.1.4. apakšpunkts: Pretendenta piedāvāto pistoles formas oscilējoša zāģa galvu ir iespējams izmantot 5 pozīcijās; prasība – zāģa galva pagriežama par 360° ar soli ne lielāku par 45°, tas ir vismaz 8 pozīcijas; nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” 2.1.6. apakšpunkts: Pretendents piedāvā pistoles formas oscilējošu zāģi ar akumulatora kapacitāti 1,2 Ah; prasība – kapacitāte ne zemāka par 1,95 Ah. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 17.3.punkta “Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām” prasībām. |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja							S.Divanovska