LĒMUMS

(informācijas apkopojums no protokoliem)

| Iepirkuma nosaukums: | Medikamentu un medicīnas preču un iekārtu papildu iegāde |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | R1S 2016/28 |
| Iepirkuma izsludināšanas datums | 01.07.2016. |
| Lēmuma pieņemšanas datums | 03.08.2016. |
| Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas | Pretendents | Iepirkuma priekšmeta daļa un piedāvātā cena EUR bez PVN |
|  | SIA "DIAMEDICA" | 7.daļa- 470 EUR 8.daļa- 392,50 EUR |
|  | SIA "Aiko MED" | 30.daļa- 995 EUR |
|  | SIA "Industriālās tehnoloģijas" | 1.daļa- 1500 EUR 2.daļa- 456 EUR 5.daļa- 79,80 EUR |
|  | SIA "IRIS SURGICAL" | 17.daļa- 600 EUR |
|  | SIA "TRADINTEK" | 11.daļa- 1290 EUR 13.daļa- 494,60 EUR 14.daļa- 1472 EUR 22.daļa- 330 EUR 33.daļa- 1929,70 EUR |
|  | SIA "MEDSERVISS-M" | 10.daļa- 580 EUR |
|  | SIA "DM PREMIUM" | 19.daļa- 554 EUR 20.daļa- 139,40 EUR 21.daļa- 647 EUR 25.daļa- 794 EUR 26.daļa- 49,60 EUR |
|  | SIA "PULSAR-RĪGA" | 10.daļa- 520 EUR 11.daļa- 1540 EUR 12.daļa- 156 EUR 22.daļa- 310 EUR |
|  | SIA "A.MEDICAL" | 10.daļa- 530 EUR 11.daļa- 805 EUR 12.daļa- 149,10 EUR 19.daļa- 1080 EUR 23.daļa- 525,50 EUR 26.daļa- 108 EUR |
|  | AS "Recipe Plus" | 30.daļa- 971,30 EUR 40.daļa- 197,40 EUR 42.daļa- 308 EUR 53.daļa- 246,40 EUR 54.daļa- 246,40 EUR 55.daļa- 47,15 EUR 56.daļa- 78,74 EUR 57.daļa- 255,70 EUR 61.daļa- 378,56 EUR |
|  | SIA "HYDROX" | 1.daļa- 5448 EUR 3.daļa- 426 EUR 5.daļa- 420 EUR 27.daļa- 8000 EUR |
|  | SIA "PEAN" | 23.daļa- 264,92 EUR |
|  | SIA "A.L.T.A." | 23.daļa- 631,11 EUR |
|  | SIA "BioAvots" | 27.daļa- 1770 EUR 36.daļa- 303,75 EUR |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" | 12.daļa- 290 EUR 16.daļa- 4250 EUR 29.daļa- 3990 EUR |
|  | SIA "Labochema Latvija" | 1.daļa- 38100 EUR 27.daļa- 1075 EUR 35.daļa- 9 EUR 36.daļa- 105 EUR |
|  | SIA "ALVAMED" | 10.daļa- 1220 EUR 15.daļa- 3760 EUR |
|  | SIA "Baltic Chemical" | 3.daļa- 57 EUR 4.daļa- 41 EUR 5.daļa- 56,40 EUR 6.daļa- 9,8 EUR |
|  | SIA "OneMed" | 9.daļa- 174 EUR |
|  | SIA "Medeksperts" | 23.daļa- 430 EUR |
|  | SIA "HEACO Baltic" | 16.daļa- 3445 EUR |
|  | SIA "NMS ELPA" | 10.daļa- 530 EUR 15.daļa- 4860 EUR 17.daļa- 703 EUR 19.daļa- 11,55 EUR 21.daļa- 700 EUR 23.daļa- 298 EUR |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: |
| Pretendents | Noraidīšanas pamatojums |
| SIA "Industriālās tehnoloģijas" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.5, jo minētajā daļā pretendenta piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "MEDSERVISS-M" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.10, jo minētajā daļā pretendenta piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "DM PREMIUM" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.19, jo minētajā daļā pretendenta piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "PULSAR-RĪGA" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 18.3.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11. un 22.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Piedāvājuma 7.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību: „Regulējams izgaismotā lauka diametrs: 30-150mm (pie darba attāluma 400mm).” Piedāvājuma ailē „Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām” pretendents norādījis „30-80mm (pie darba attāluma 420mm)”. Tāpat arī piedāvātās preces gaismas intensitātes parametri neatbilst pasūtītāja prasībām: pretendents piedāvā preci ar „pie darba attāluma 250mm”, turpretim pasūtītājs ir noteicis „pie darba attāluma 400mm”. Pasūtītāja izvirzītajām prasībām neatbilst arī piedāvātās preces svars, kas kopā ar 2 akumulatoriem nedrīkst pārsniegt 350 gr. Piedāvātās preces svars ir 460 gr. Arī akumulatora darba laiks bez uzlādes ir 7 stundas 8 prasīto vietā. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 22.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību: „Savietojams ar slimnīcā esošo ierīci”. Izvērtējot piedāvājumam pielikumā pievienot informatīvo materiālu, secināms, ka pretendenta piedāvātā prece nav savietojama ar slimnīcā esošo ierīci. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 22.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |
| SIA "A.MEDICAL" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.19, 23 un 26, jo minētajās daļās pretendenta piedāvājums nav atzīts par zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 18.3.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10., 11. un 12.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Piedāvājuma 6.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību krāsas temperatūrai 4000K +-/5%. Saskaņā ar pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju, piedāvātajai precei minētais parametrs ir 3200K. Tāpat arī piedāvātās preces gaismas intensitāte ir 40 000 Lux pretēji pasūtītāja izvirzītajiem ne mazāk kā 50 000 Lux. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Piedāvājuma 7.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību: „Regulējams izgaismotā lauka diametrs: 30-150mm (pie darba attāluma 400mm).” Piedāvājuma ailē „Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām” pretendents norādījis „Regulējams izgaismotā lauka diametrs: 60-110mm (pie darba attāluma 250mm) un 120-240mm (pie darba attāluma 500mm)”. Tāpat arī piedāvātās preces gaismas intensitātes parametri neatbilst pasūtītāja prasībām: pretendents piedāvā preci ar „pie izgaismota lauka diametra 45mm”, turpretim pasūtītājs ir noteicis „pie izgaismota lauka diametra 30mm”. Pasūtītāja izvirzītajām prasībām neatbilst arī piedāvātās preces svars, kas kopā ar 2 akumulatoriem nedrīkst pārsniegt 350 gr. Piedāvātās preces svars ir 390 gr., bez tam saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju tas ir svars ar vienu akumulatoru. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Piedāvājuma 9.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību pēc asinsspiediena mērīšanas diapazona no 20 līdz 280 mmHg, savukārt pretendenta piedāvātās preces mērīšanas diapazons ir 30-280 mmHg. Pulsa mērījumam ir izvirzīta prasība: 40-180 sit./min, turpretim pretendenta precei minētais parametrs ir 40-200 sit./min. Saskaņā ar tehniskajām prasībām manšetes izmēram ir jābūt maināmam diapazonā no 22cm līdz 42cm. Pretendents vienas manšetes vietā piedāvā 2 ar izmēriem: 22-32cm un 32-42cm. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 12.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |
| AS "Recipe Plus" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 18.3.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 53. un 54.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Piedāvājuma 18.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 53. un 54.daļai. Attiecīgajās daļās pasūtītājs ir izvirzījis prasību pēc lidokaīna ar epinefrīnu, savukārt pretendents piedāvā Septanest un Septanest Forte, kura sastāvā ir artikaīna hidrohlorīds ar epinefrīnu. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 53. un 54.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |
| SIA "HYDROX" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.1, 3, 5 un 27, jo minētajās daļās pretendenta piedāvājums nav atzīts par zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "A.L.T.A." | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.23, jo minētajā daļā pretendenta piedāvājums ir atzīts par ceturto zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "BioAvots" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.27 un 36, jo minētajās daļās pretendenta piedāvājums nav atzīts par zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "Arbor Medical Korporācija" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.12 un 16, jo minētajās daļās pretendenta piedāvājums nav atzīts par zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "Labochema Latvija" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.1, jo minētajā daļā pretendenta piedāvājums ir atzīts par trešo zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "ALVAMED" | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 18.3.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minētā iemesla dēļ. Piedāvājuma 18.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību: „Apgaismojuma veids: halogēns”. Piedāvājuma ailē „Atbilstība pasūtītāja noteiktajām prasībām” pretendents norādījis „apgaismojuma veids: LED”. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |
| SIA "Medeksperts" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.23, jo minētajā daļā pretendenta piedāvājums ir atzīts par otro zemākās cenas piedāvājumu. |
| SIA "NMS ELPA" | Ņemot vērā iepirkuma nolikuma 18.4.1.punktā noteikto, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkuma līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu, pretendentam netiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr.15, 17 un 21, jo minētajās daļās pretendenta piedāvājums nav atzīts par zemākās cenas piedāvājumu. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 18.3.3.punktu, piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10. un 23.daļā ir noraidīts kā nolikuma prasībām neatbilstošs turpmāk minēto iemeslu dēļ. Piedāvājuma 17.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai. Attiecīgajai daļai pasūtītājs ir izvirzījis prasību krāsas temperatūrai 4000K +-/5%. Saskaņā ar pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju piedāvātajai precei minētais parametrs ir 3200K. Tāpat arī piedāvātās preces gaismas intensitāte ir 44 000 Lux pretēji pasūtītāja izvirzītajiem ne mazāk kā 50 000 Lux. Spuldzītes dzīvildze ir 1000 darba stundas, lai gan specifikācijā ir noteikts- ne mazāk kā 5000 darba stundas. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Piedāvājuma 22.lp. ir ietverts Tehniskais-finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai. Attiecīgās daļas bipolārai pincetei Nr.2 pasūtītājs ir izvirzījis prasību garumam: 190mm. Saskaņā ar pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju piedāvātajai precei garums ir 180mm. Tāpat arī pincetei Nr.3 garums ir piedāvāts 3m pretēji pasūtītāja izvirzītajiem 4 metriem. Ņemot vērā minēto, uzskatāms, ka piedāvājums iepirkuma priekšmeta 23.daļai neatbilst iepirkuma nolikuma 17.3.punkta prasībai, ka tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un zemākā cena |
| Komisija nolemj slēgt līgumu ar: |
| Iepirkuma priekšmeta daļa | Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN | Izvēles pamatojums |
| 1. | SIA "Industriālās tehnoloģijas"- 1500 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 2. | SIA "Industriālās tehnoloģijas"- 456 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 3. | SIA "Baltic Chemical"- 57 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 4. | SIA "Baltic Chemical"- 41 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 5. | SIA "Baltic Chemical"- 56,40 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 6. | SIA "Baltic Chemical"- 9,80 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 7. | SIA "DIAMEDICA"- 470 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 8. | SIA "DIAMEDICA"- 392,20 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 9. | SIA "OneMed"- 174 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 10. | SIA "PULSAR-RĪGA"- 520 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 11. | SIA "TRADINTEK"- 1290 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 12. | SIA "PULSAR-RĪGA"- 156 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 13. | SIA "TRADINTEK"- 494,6 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 14. | SIA "TRADINTEK"- 1472 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 15. | SIA "ALVAMED"- 3760 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 16. | SIA "HEACO Baltic"- 3445 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 17. | SIA "IRIS SURGICAL"- 600 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 19. | SIA "NMS ELPA"- 231 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 20. | SIA "DM PREMIUM"- 139,4 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 21. | SIA "DM PREMIUM"- 647 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 22. | SIA "TRADINTEK"- 330 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 23. | SIA "PEAN"- 264,92 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 25. | SIA "DM PREMIUM"- 794 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 26. | SIA "DM PREMIUM"- 49,6 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 27. | SIA "Labochema Latvija"- 1075 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 29. | SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3990 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 30. | AS "Recipe Plus"- 971,3 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 33. | SIA "TRADINTEK"- 1929,7 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 35. | SIA "Labochema Latvija"- 9 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 36. | SIA "Labochema Latvija"- 105 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 40. | AS "Recipe Plus"- 197,4 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 42. | AS "Recipe Plus"- 308 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 55. | AS "Recipe Plus"- 47,15 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 56. | AS "Recipe Plus"- 78,74 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 57. | AS "Recipe Plus"- 255,7 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| 61. | AS "Recipe Plus"- 378,56 EUR | Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Sakarā ar to, ka nav iesniegti piedāvājumi vai arī ir iesniegti nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, iepirkumu iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 18, 24, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60 un 62 ir pārtraukta. |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 					A.Šanca