LĒMUMS

(informācijas apkopojums no protokoliem)

| Iepirkuma nosaukums: | Papildu medicīnas iekārtu iegāde |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | R1S 2022/34-IEP |
| Iepirkuma izsludināšanas datums | 11.04.2022. |
| Lēmuma pieņemšanas datums | 06.05.2022. |
| Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas | Pretendents | Piedāvātā cena (EUR bez PVN) |
|  | JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE | 41090.24 |
|  | SIA "PEAN" | 26917.00 |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. |
| Komisija nolemj slēgt līgumu ar: (Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu) | Nr. p.k. Pretendents un piedāvātā līgumcena EUR bez PVN Pamatojums 1. JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE- 41 090,24 EUR Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. |
| Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 17.3.3.punktu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nepiešķirt šādam pretendentam: Nr. p.k. Pretendents un piedāvātā līgumcena EUR bez PVN Pamatojums 1. SIA "PEAN"- 26 917,00 EUR Izskatot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secināms, ka tas neatbilst šādām Tehniskās specifikācijas prasībām: - saskaņā ar piedāvājumā ietvertajā datu lapā norādīto piemērots darbam tikai ar ultraskaņas skalpeli. Tehniskās specifikācijas 1.punktā ir noteikta prasība gan ar elektroķirurģiskajiem, gan ultraskaņas instrumentiem; - Tehniskā piedāvājuma 6.1. punktā piedāvātais darba instruments SE 36 nav ekvivalents Tehniskajā specifikācijā prasītajam HARH36, jo tam pēc iesniegtās datu lapas nav "Advanced Hemostasis mode" ekvivalenta režīma un uz roktura nav režīma aktivizācijas pogas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam ir noraidīts kā nolikuma 16.5.punkta prasībai neatbilstošs. |
| Pārtrauktās un izbeigtās iepirkuma priekšmeta daļas | n/a |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja							A.Dūdele