## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Pacientu monitoru iegāde” (ID Nr. R1S 2019/iep-4):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs (piedāvājumam pievienojama preces “DATA SHEET”) | Piedāvātās preces garantijas termiņš mēnešos | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par visu apjomu | Cena EUR ar PVN par visu apjomu |
| Pacientu monitors | 1. Integrējams uz GE Carestation 650 anestēzijas iekārtas 2. Krāsains LCD monitors ne mazāks kā 12'' pa diagonāli 3. Izšķiršanas spēja - ne mazāka par 800 x 600 pikseļi 4. Vienlaicīgs vismaz 6 līkņu atspoguļojums ekrānā atšķirīgās un pēc izvēles maināmās krāsās 5. Monitora iestatīšana un parametru apskate notiek ar vadības sistēmu – rotējošas vadības pogas un fiksētiem taustiņiem vai skārienjutīgu ekrānu 6. Ar krāsām kodētas monitoringa kabeļu ligzdas 7. Iekārtas darbības laiks no iebūvēta akumulatora ne mazāk par 2h 8. Vismaz 3 līmeņu audiovizuālās trauksmes 9. Ar vienas pogas palīdzību iespējams apturēt trauksmi uz vismaz 1 minūti 10. Iespējams aplūkot visu parametru līknes vismaz 48 h 11. Komplektācijā stiprinājums anestēzijas iekārtai 12. Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls 13. EKG monitorēšana 13.1. EKG reģistrēšana no 5 novadījumiem 13.2. ST segmenta izmaiņu attēlojums reālajā laikā 13.3. Kardiostimulatora signāla atpazīšana 13.4. Sirds darbības ritma nolasīšanas diapazons ne šaurāks par 30 līdz 300 reizes/min 13.5. Ar informāciju attēlotu skaitliskā un līkņu veidā 13.6. Komplektā EKG kabelis 5 nolasījumiem 14. SpO2 monitorēšana 14.1. SpO2 mērīšanas diapazons no 1-100% 14.2. Mērījumu kļūda robežās 70-100% ne lielā kā +/- 2% 14.3. Pulsa frekvences diapazons ne šaurāks par 30 līdz 250 reizes/min 14.4. Informācija attēlotu ciparu un līkņu veidā 14.5. Komplektā iekļauts pirksta SpO2 sensors 15. Neinvazīvā spiediena monitorēšanas kanāls 15.1. Mērīšana - pēc noteiktas vajadzības un automātiski brīvi izvēlētu laika intervāla diapozonu ne šaurāku par 1 līdz 120 min 15.2. Mērīšanas diapazons robežās no 10 līdz 290 mm Hg 15.3. Ar 1-soļa pieeju tūlītējai ārpuskārtas mērījuma aktivizēšanai 15.4. Vēnas injekcijas funkcija 15.5. Komplektā standarta un liela izmēra neinvazīvā spiediena manšete 16. Invazīvā AS mērīšanas funkcija 16.1. Vismaz 2 invazīvā asins spiediena mērījuma kanāli 16.2. Mērījumu diapazons ne šaurāks par -40 līdz 320 mm Hg 17. Temperatūras mērīšanas funkcija 17.1. Iespēja vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk, kā 2 temperaturas zondes 17.2. Izšķiršanas spēja vismaz 0,1°C 17.3. Mērījumu diapazons ne šaurāks par 25°C līdz 45°C 17.4. Precizitāte robežās ± 0,1 °C 17.5. Komplektācijā iekļauta temperatūras zonde 18. Citas prasības: 18.1. Iekārtas uzstādīšana uz anestēzijas iekārtas GE Carestation 650 un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu. 18.2. Garantija vismaz 24 mēneši 18.3. Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas 18.4. Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 4 stundu laikā no izsaukuma darba laikā un 8 stundu laikā ārpus darba laika. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu 18.5. Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) 18.6. CE marķējums 18.7. Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | 2 gab. | Ražotājs: __________ Modelis: __________ Ražotājvalsts: __________ Klase pēc direktīvas EKK 93/42 vai regulas Nr. 2017/745: __________ Ražotāja noteikts apkopes biežums pēcgarantijas periodā: __________ Piedāvātās preces apraksts: __________ |  |  |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta kopā ar tehnisko dokumentāciju ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (cena: maks. 70 punkti, garantijas termiņš- maks. 30 punkti).

Īpašie nosacījumi:

- preces piegādes un uzstādīšanas termiņš – ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījums tiek izteikts 6 mēnešu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |