Iepirkuma komisijas

2023.gada 13.oktobra sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Medicīnas iekārtas”

(identifikācijas Nr. R1S 2023/73-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Mums radās jautājumi/ iebildumi par 13.daļas un 14.daļas sekojošām prasībām: - 1.3. “Elektriski regulējams krēsla muguras atgāzums, nodrošinot atgāzuma leņķi diapazonā ne šaurākā kā 20° līdz 85° no vertikāla stāvokļa.” Vai diapazons ir domāts starpība starp abiem minētajiem lielumiem 20° un 85°, kas ir 65, vai tieši leņķis starp 20° un 85°? Kāds ir klīniskais pamatojums prasībai par konkrēto leņķi, kādi klīniskie pētījumi norāda par tieši šāda leņķa nepieciešamību? Kādas funkcijas nodrošināšanai prasīts noteiktais atgāzuma leņķis? Kāda funkcija netiks nodrošināta, ja krēsla muguras atgāzums būs, piemēram, no 21° līdz minētajiem 85°?? Ir vispārzināms, ka dažādi ražotāji ražo zobārstniecības iekārtas pacienta krēslus ar dažādiem tehniskajiem parametriem, kas vienlaicīgi nodrošina vienas un tās pašas funkcijas izpildi. Uzskatām, ka prasība esošajā redakcijā nepamatoti sašaurina konkurenci. Tādējādi lūdzam koriģēt prasību, liekot uzsvaru uz specifisko funkciju, kas krēslam jānodrošina, nenorādot konkrētus krēsla mugura atgāzuma parametrus vai, norādot tos ar adekvātām pielaidēm. |
| --- | --- |
| Atbilde | Nenorādot diapazonu, pasūtītājs pakļautu sevi riskam, ka varētu tikt piedāvāta iekārta, piemēram, kura nenodrošina atbilstošu funkcionēšanu. Konkrētie leņķi atbilst krēsla atgāzumam sēdus stāvoklī, kas ir nepieciešams, lai pacients droši apsēstos krēslā un vieglāk pieceltos no tā un guļus stāvoklim, lai ārsts veiktu zobu apskati un ārstēšanu. Konkrēto diapazonu var nodrošināt ļoti plašs pretendentu loks, tajā skaitā jautājuma uzdevējs ir veicis zobārstniecības iekārtas piegādi, kas atbilst specifikācijas prasībai. Specifikācijā norādīts ir minimālais diapazons, atbilstoša iekārta būs, piemēram, arī ar atgāzuma regulāciju 18-87°. |
| Jautājums | 2.7.1. “Visiem instrumentiem viens dzesēšanas ūdens regulators”. Kāds ir klīniskais pamatojums prasībai par vienu dzesēšanas ūdens regulatoru visiem instrumentiem? Ir ražotāji, kas nodrošina katram instrumentam savu dzesēšanas ūdens regulatoru. Abējādi tiek nodrošināta instrumenta/ darba zonas dzesēšanas funkcija. Uzskatām, ka prasība esošajā redakcijā nepamatoti sašaurina konkurenci. Lūdzam koriģēt prasību sekojoši: “Instrumentu dzesēšanas ūdens regulācija ar vienu regulatoru vai katram instrumentam savu regulatoru.” |
| Atbilde | Ūdens regulācija ar vienu regulatoru atvieglo lietotāja darbu. Konkrēto funkciju var nodrošināt ļoti plašs pretendentu loks, tajā skaitā jautājuma uzdevējs ir veicis zobārstniecības iekārtas piegādi, kas atbilst specifikācijas prasībai. |
| Jautājums | 3.2. “Asistenta vadības pults glāzes uzpildei, spļautuves vadībai un iestatīšanai”. Glāzes uzpildes laiku/ ūdens daudzumu un spļautuves skalošanas laiku parasti iestata, uzsākot darbu ar iekārtu, un šie lielumi parasti netiek mainīti laiku pa laikam. Turklāt šos iestatījumus lielākoties nodrošina ārsta instrumentu panelis. Glāzes uzpildes un spļautuves vadības aktivizēšanu parasti var veikt no ārsta instrumentu paneļa un asistenta instrumentu paneļa, tādējādi tiek nodrošināta galvenā funkcija – glāzes uzpilde un spļautuves skalošana, ko ātri un ērti var aktivizēt arī asistents no asistenta vadības pults. Prasība esošajā redakcijā izslēdz iespēju piedāvāt zobārstniecības iekārtu, kas nodrošina nepieciešamo funkciju – glāzes uzpildes un spļautuves skalošanas iestatīšanu -, bet no citas pults, tādējādi nepamatoti ierobežojot konkurenci. Lūdzam koriģēt prasību sekojoši: ““Asistenta vadības pults glāzes uzpildei, spļautuves vadībai. Glāzes uzpildes un spļautuves vadības iestatīšana no asistenta vadības pults vai ārsta vadības pults”. |
| Atbilde | Lietotāji mēdz netīšām izmainīt glāzes uzpildes iestatījumus. Ir ērtāk, ja to var izdarīt no abām pultīm, jo visbiežāk šo problēmu konstatē, kad pacientam tiek veikta ārstēšana un uzpildi veic zobārsta asistents, savukārt ārsts atrodas pie savas pults un veic kādas citas darbības. Konkrēto funkciju var nodrošināt ļoti plašs pretendentu loks, tajā skaitā jautājuma uzdevējs ir veicis zobārstniecības iekārtas piegādi, kas atbilst specifikācijas prasībai (piemēram, iepirkums Nr. R1S 2021/23-IEP). |