
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums ultrasonogrāfa nomai” (Nr. R1S 2026/81-iep):
	Nr.
p.k.
	Preces nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Tehniskais piedāvājums
	Finanšu
piedāvājums

	
	
	Apraksts
	Daudzums
	Piedāvātās preces apraksts, ražotājs
	Cena EUR bez PVN / mēnesī
	Cena EUR bez PVN / 6 mēneši

	1.
	Premium klases ultrasonogrāfs ginekoloģijas un dzemdniecības izmeklējumiem
	Tehniskās prasības:

1.1. Krāsains LCD vai LED monitors, ne mazāk kā 23 collas pa diagonāli;

1.2. Monitoru iespējams regulēt neatkarīgi no vadības paneļa – mainīt novietojuma augstumu, noliekt un pagriezt, lai iegūtu optimālo skatīšanas leņķi;

1.3. Monitoram iespējams pielāgot gaišumu un spilgtumu atbilstoši telpas apgaismojumam;

1.4. Funkciju parametru kontrole un datu ievadīšana ar ne mazāk kā 12 collu skārienjūtīgu ekrānu; 
1.5. Fiziska vai skārienjūtīga tastatūra pacientu datu ievadei;

1.6. Vadības paneļa augstuma regulācija vismaz 18 cm diapazonā;

1.7. Vadības paneļa rotācija uz abām pusēm;

1.8. Daudzfunkciju vadības taustiņi;

1.9. Ne mazāk kā 4 aktīvo zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu;

1.10. Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu;

1.11. Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes attēla;

1.12. Vismaz 4 integrēti zonžu turētāji un viens specializēts endokavitālās zondes turētājs;

1.13. Novietota uz riteņiem ar bremžu sistēmu;

1.14. Iekārtas panelī integrēts vai ārējs ar stiprinājumu pie iekārtas gēla pudelīšu sildītājs;

1.15. Skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazāk kā 1900 kadri/sekundē;

1.16. Specializēta dopplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 70 kadri/sekundē; 
1.17. Kino atmiņa ne mazāk kā 2200 kadri;

1.18. Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 45 cm;

1.19. Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 4 500 000;

1.20. Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 260 dB;

1.21. Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā;

1.22. TGC regulācijas iespēja;

1.23. Integrēta HELP funkcija;

1.24. Iekārta atbalsta zonžu frekvences vismaz līdz 20 MHz;

1.25. Integrēts akumulators vai ar piedāvāto iekārtu saderīgs nepārtrauktās barošanas avots (UPS), kas nodrošina ne mazāk kā 15 minūtes iekārtas darbību elektrības pārtraukuma gadījumā;

1.26. Iekārta no gaidīšanas (Standby) režīma ieslēdzas ne vairāk kā 20 sekundēs;

1.27. Barošanu nodrošina 230 V 50 Hz elektriskais tīkls;
Apstrādes programmas:

1.28. Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem;

1.29. Attēlveidošanas tehnoloģija, kas nodrošina ultraskaņas stara fokusāciju visā dziļumā;

1.30. Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai;

1.31. Audu harmoniskā signāla apstrādes programma;

1.32. Iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā dopplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 pogas nospiešanu;

1.33. Attēla palielināšana (zoom); 
1.34. Attēla iegūšana no liekta interešu reģiona (3D vai 4D dati);

1.35. Iegūto 3D attēlu apstrādes iespējas – vismaz spilgtuma regulēšana, rotēt un palielināt/attālināt attēlu;

1.36. 3D programma, kas noņem apkārt esošus audus ap augļa seju;

1.37. Lietotāja definējami protokoli, mērījumi un vienādojumi;

1.38. Reālā laikā attēlu optimizācijas programma, kura samazina graudainību un skaidri apzīmē robežas;

1.39. Vismaz 2 ekrāna formāta iespēja reāla laikā;

1.40. Jēldatu saglabāšana ar iespēju pēc attēla saglabāšanas mainīt attēla parametrus (zoom, 2D Gain, Gray Map);

1.41. Programma krāsu dopplera asins plūsmu vizualizācija telpiskā 3D izskatā;
Vismaz šādi vai ekvivalenti izmeklējuma režīmi:

1.42. 2D (B); 2D Dual (2B); Color Doppler (krāsu Doplers); Power Doppler (enerģētiskais Doplers); Directional Power Doppler (virziena enerģētiskais Doplers); HPRF un PWD (pulsa Doplers);

1.43. Duālais režīms – iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2D/2D; 2D/Color Dopplers;

1.44. Divu aktīvu attēlu vienlaicīga iegūšana – vienā pusē 2D, otrā pusē paralēli 2D ar krāsu doppleru vai enerģētisko doppleru vai mikrovaskularizācijas programmu;

1.45. Lēnas asins plūsmas mikrovaskularizācijas noteikšanas programma;

1.46. Reālā laika triplex režīms;

1.47. Automātiskas anotācijas funkcija visiem izmeklēšanas režīmiem;
Vismaz šādas vai ekvivalentas izmeklējumu programmas:

1.48. Ginekoloģiskiem izmeklējumiem;

1.49. Dzemdniecības izmeklējumiem;

1.50. Vēdera dobuma izmeklējumi;

1.51. Asinsvadu izmeklējumi;

1.52. Mazo un virspusējo daļu (piem., vairogdziedzeris, krūtis u.c.) izmeklējumiem;

1.53. Muskuloskeletāliem izmeklējumiem;

1.54. Uroloģiskiem izmeklējumiem;

1.55. Pediatriskiem izmeklējumiem;

1.56. 3D/4D ginekoloģiskie un dzemdniecības izmeklējumi;

1.57. Iespēja veidot lietotāju izmeklējumu programmas

Kalkulācijas:

1.58. Mērījumu un kalkulāciju iespēja visām izmeklēšanas programmām;

1.59. Pusautomātiskie vai automātiskie augļa parametru mērījumi;

1.60. Pilna mērījumu veikšana dopplera režīmā: ātruma, paātrinājuma, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas;

1.61. Reāla laika Doppler kalkulācija;

1.62. Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam;

1.63. Papildu grūtniecības mērījumi (vismaz gestrācijas perioda un augļa attīstības tendences);

1.64. Mazākais mērījuma solis ne vairāk kā 0,01mm;
Datu arhivēšana:

1.65. Arhivēšana uz integrētā cietā diska ar ietilpību ne mazāk kā 700 GB;

1.66. Deidentifikācijas funkcija;

1.67. Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana standarta video un attēlu formātos, piemēram, AVI, MP4, JPEG u.tml.;

1.68. Pilna DICOM funkcionalitāte (Worklist, Send, MPPS, Query/Retrive utt.);

1.69. Datu saņemšana un sūtīšana uz PACS arhīvu, izmantojot DICOM formātu caur TCP/IP tīklu;

1.70. Iespēja ierakstīt USB atmiņā gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas un datora;

1.71. Melnbaltais termoprinteris attēlu un reportu izdrukai;

1.72. Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai;
Zondes ar frekvenču diapazonu vismaz:

1.73. Viendabīga kristāla vai ekvivalentas tehnoloģijas konveksa zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 1,5 līdz 5 MHz;

1.74. Viendabīga kristāla vai ekvivalentas tehnoloģijas endokavitālā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 4 līdz 9 MHz;

1.75. Viendabīgu kristāla vai ekvivalentas tehnoloģijas endokavitālā zonde ar frekvenču diapazonu vismaz no 4,0 līdz 9,0 MHz, augstas izšķirtspējas 3D/4D ginekoloģiskiem un dzemdniecības izmeklējumiem;

Citas prasības:

1.76. Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas nomas cenā;

1.77. Nomas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas;

1.78. Nomas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai;

1.79. Nomas termiņš līdz 6 (sešiem) mēnešiem. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt nomas līgumu pirms termiņa beigām, rakstveidā informējot Pārdevēju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš;
1.80. Iekārtas uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase);

1.81. 2 nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas iekārta reģistrējama Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču reģistra LATMED datubāzē;

1.82. CE marķējums;

1.83. Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā.
	1 gab.
	Ražotājs: 

Modelis: 

Klase pēc regulas 2017/745: 
Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
	
	


Piezīmes:

· piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

· aizpildīta un parakstīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.
Īpašie nosacījumi:
· apmaksa: ne biežāk kā reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša attaisnojuma dokumenta saņemšanas;
· uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

· iepirkuma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
· pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR (konstatēta nodokļu parāda gadījumā pretendentam ir tiesības atjaunot uzticamību, 5 (piecu) darba dienu laikā samaksājot parādu un iesniedzot pasūtītājam parāda neesamības apliecinošu dokumentu vai pierādot, ka parāds nav bijis);
· iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir zemākās cenas piedāvājums (EUR bez PVN). 
Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:
· iepirkuma līguma izpildē ievēros Pasūtītāja tīmekļvietnē (https://www.1slimnica.lv/par-mums/sadarbibas-pamatprincipi/) uzskaitītos godprātīgas sadarbības pamatprincipus,
· nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā,

· piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju,

· iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus,
	Datums _______________________
	Pretendenta adrese: ______________________
Tel. Nr.: ____________________
E-pasts: ____________________

Bankas konta Nr.: _________________

	
	


