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Iepirkuma komisijas
2026.gada 7.jūlija sēdē sniegtās atbildes
uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu
„Zobārstniecības kabineta ar anestēzijas pakalpojumu un atmodinātavas iekārtu iegāde”
(Nr. R1S 2026/84-IEP)
	Jautājums
	2.daļas 2.punkts: Krāsains skārienjutīgs displejs ar izmēru ne mazāku par 6,5”

Ieteiktais labojums: “Krāsains displejs ar izmēru ne mazāku par 6,5” ”

Ieteikums un pamatojums:

Prasība par skārienjutīgu displeju nav klīniski pamatota kā obligāts nosacījums defibrilatora funkcionālajai veiktspējai, pacientu drošībai vai dzīvību glābjošo funkciju efektivitātei. Defibrilācijas, ritma analīzes, kardioverzijas un elektrokardiostimulācijas klīnisko rezultātu nosaka ierīces iekšējie algoritmi, enerģijas piegādes precizitāte un monitoringa tehniskie parametri, nevis lietotāja interfeisa ievades tehnoloģijas veids.

Saskaņā ar publisko iepirkumu pamatprincipiem prasībām jābūt objektīvi pamatotām, samērīgām un tieši saistītām ar iegādes priekšmetu, izvairoties no tādu tehnisko risinājumu noteikšanas, kas nav nepieciešami funkcionalitātes vai drošības nodrošināšanai. Skārienjutīga displeja obligāta prasība šajā gadījumā raksturo konkrētu tehnoloģisku ieviešanas veidu, nevis funkcionālu vai klīniski izmērāmu rezultātu, tādējādi ierobežojot tehnoloģisko neitralitāti.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmsslimnīcas vidē ierīces tiek izmantotas augsta stresa, laika kritiskos un vides ietekmju apstākļos (mitrums, piesārņojums, vibrācijas, ierobežota redzamība, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana). Šādos apstākļos lietošanas uzticamību nosaka nevis skārienvadības esamība, bet gan ierīces ergonomika, kļūdu noturība un vadības pieejamība dažādos ekspluatācijas scenārijos.

Skārienjutīgi risinājumi var būt jutīgi pret vides faktoriem, tostarp mitrumu, šķidrumu klātbūtni un samazinātu precizitāti, lietojot cimdus, kas potenciāli var ietekmēt lietošanas ātrumu un palielināt operacionālo kļūdu risku kritiskās situācijās. Savukārt fiziskas vadības pogas vai hibrīdi vadības risinājumi nodrošina taktilu atgriezenisko saiti un var būt objektīvi uzticamāki noteiktos neatliekamās palīdzības scenārijos.

Ņemot vērā, ka starptautiskie medicīnisko ierīču standarti definē prasības attiecībā uz drošību un veiktspēju, bet neparedz obligātu lietotāja interfeisa tehnoloģijas veidu, skārienjutīga displeja obligāta iekļaušana nav uzskatāma par nepieciešamu klīniskās funkcionalitātes vai pacientu drošības nodrošināšanai.

Līdz ar to prasības formulējums “Krāsains displejs ar izmēru ne mazāku par 6,5” nodrošina nepieciešamo informācijas attēlošanas kvalitāti un pietiekamu vizuālo laukumu klīnisko lēmumu pieņemšanai, vienlaikus saglabājot tehnoloģisko neitralitāti, veicinot vienlīdzīgu pieeju piegādātājiem un nodrošinot, ka iepirkuma prasības ir samērīgas, objektīvi pamatotas un tieši saistītas ar ierīces klīnisko mērķi.

	Atbilde
	Pasūtītājs prasību par skārienjutīgu displeju ir noteicis, pamatojoties uz konkrētām lietotāju vajadzībām un plānoto ierīces izmantošanas vidi.

Defibrilatoru paredzēts izmantot operāciju zālēs un intensīvās terapijas nodaļās, kur pamatlietotāji ir anesteziologi un reanimatologi. Šajā darba vidē ikdienā tiek izmantotas medicīniskās ierīces ar skārienvadību, līdz ar to skārienjutīgs interfeiss nodrošina ierastu, intuitīvu un ergonomisku lietošanu, samazinot darbību skaitu un paātrinot piekļuvi nepieciešamajiem iestatījumiem.

Pasūtītājs uzskata, ka skārienjutīgs displejs veicina efektīvāku lietotāja mijiedarbību ar ierīci, ļaujot ātrāk mainīt parametrus, pārlūkot izvēlnes un piekļūt monitorēšanas funkcijām situācijās, kurās lēmumu pieņemšanai ir būtiska laika nozīme. Šāda funkcionalitāte ir tieši saistīta ar Pasūtītāja darba organizāciju un medicīniskā personāla ikdienas praksi.

Vienlaikus Pasūtītājs norāda, ka tirgū ir pieejami vairāku ražotāju profesionālie defibrilatori ar skārienjutīgu displeju, tādēļ prasība nav uzskatāma par tādu, kas nepamatoti sašaurina konkurenci vai raksturo konkrētu ražotāju. Prasība attiecas uz lietotāja interfeisa funkcionalitāti, kas Pasūtītāja ieskatā ir būtiska efektīvai ierīces ekspluatācijai paredzētajā klīniskajā vidē.

Tāpat slimnīcā jau tiek ekspluatētas medicīniskās ierīces ar kapacitīvo skārienvadību, un personāla pieredze apliecina šādu risinājumu piemērotību darbam ar medicīniskajiem cimdiem un atbilstību slimnīcas ekspluatācijas prasībām.

Ņemot vērā minēto, Pasūtītājs uzskata, ka prasība par skārienjutīgu displeju ir objektīvi pamatota ar paredzēto lietošanas vidi, darba organizāciju un lietotāju vajadzībām, ir samērīga un saistīta ar iepirkuma priekšmetu.

Prasība netiek grozīta.

	Jautājums
	2.daļas 3.punkts: Integrēts akumulators

Ieteiktais labojums: Aprīkots ar integrētu vai ievietojamu/maināmu akumulatoru

Pamatojums:

Prasība par obligāti integrētu akumulatoru tieši skar ierīces ekspluatācijas nepārtrauktību, kas ir būtisks pacientu drošības un neatliekamās medicīniskās palīdzības kvalitātes faktors defibrilatoru lietošanā. Tomēr šis drošības aspekts ir saistīts ar ierīces darbspējas nodrošinājumu kopumā, nevis ar konkrētu akumulatora konstrukcijas veidu.

Turklāt integrēta akumulatora risinājums var radīt būtiskus praktiskus ierobežojumus ierīces nepārtrauktai pieejamībai klīniskajā un ārkārtas situāciju darbā. Akumulatora kapacitātes samazināšanās vai izlādēšanās gadījumā ierīces atjaunošana pilnā darba gatavībā ir atkarīga no uzlādes procesa, nevis no tūlītējas akumulatora nomaiņas, kas var palielināt dīkstāves laiku un samazināt ierīces pieejamību kritiskās situācijās.

Savukārt maināma akumulatora sistēma nodrošina būtisku priekšrocību nepārtrauktas darbspējas nodrošināšanā, jo ļauj nekavējoties atjaunot ierīces autonomiju, nomainot akumulatoru pret pilnībā uzlādētu rezerves vienību. Tas ir īpaši nozīmīgi augstas intensitātes klīniskajos apstākļos, tostarp:

•
ilgstošās reanimācijas un neatliekamās palīdzības situācijās, kur nav pieļaujami darbības pārtraukumi; 

•
vairāku pacientu apkalpošanas laikā vienas maiņas ietvaros; 

•
ilgstošas transportēšanas vai pacientu evakuācijas apstākļos; 

•
situācijās ar ierobežotu vai nestabilu piekļuvi elektroapgādei; 

•
katastrofu medicīnas un masveida cietušo incidentu scenārijos, kur būtiska ir maksimāla operacionālā gatavība. 

Papildus jāņem vērā, ka integrēta akumulatora nolietojuma gadījumā tehniskā apkope un atjaunošana var būt laikietilpīgāka, bieži vien prasot servisa iesaisti vai ierīces izņemšanu no ekspluatācijas. Tas var negatīvi ietekmēt aprīkojuma pieejamību ārstniecības iestādē. Savukārt maināma akumulatora sistēma ļauj veikt nomaiņu uz vietas, būtiski samazinot dīkstāves laiku un nodrošinot augstāku ierīces ekspluatācijas nepārtrauktību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, prasība par obligāti integrētu akumulatoru nav samērīga kā vienīgais pieļaujamais risinājums pacientu drošības nodrošināšanai un var nepamatoti ierobežot tehnoloģiski līdzvērtīgu defibrilatoru pieejamību. Tādēļ funkcionāli un klīniski samērīgāka prasība būtu: “Aprīkots ar integrētu vai ievietojamu/maināmu akumulatoru.”

	Atbilde
	Pasūtītājs informē, ka prasības formulējums “Integrēts akumulators” nav paredzēts kā prasība par neatdalāmu vai nenomaināmu akumulatoru.

Ar minēto prasību Pasūtītājs ir paredzējis, ka defibrilatoram jābūt aprīkotam ar akumulatoru, kas ir paredzēts lietošanai kopā ar ierīci un nodrošina tās autonomu darbību bez ārēja barošanas avota. Prasība nav noteikta ar mērķi ierobežot tādu risinājumu piedāvāšanu, kuros akumulators ir lietotāja nomaināms vai ievietojams ierīcē.

Vienlaikus Pasūtītājs norāda, ka tehniskajā specifikācijā nav noteikts aizliegums izmantot maināmus akumulatorus, ja tiek nodrošināta prasītā ierīces funkcionalitāte un autonomas darbības iespējas.

Līdz ar to Pasūtītāja ieskatā prasības formulējums ir pietiekams un nerada ierobežojumu akumulatora konstrukcijas risinājumam, kā arī neizslēdz tehnoloģiski līdzvērtīgu ierīču piedāvāšanu.

Prasība netiek grozīta.


